| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ________________________ Số: 610/TB-BVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2024 |
| --- | --- |
| V/v đề nghị thẩm định giá trang thiết bị y tế |  |

Kính gửi: Qúy Công ty

1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Trang thiết bị y tế (Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Mục đích thẩm định giá: Đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 3, 4 năm 2023

5. Kính mong các đơn vị quan tâm có đủ chức năng thẩm định giá, đủ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng và bản mềm về Bệnh viện trước 10h00 ngày 18/03/2023.

+ Địa chỉ nhận bản cứng: Tổ nghiệp vụ Đấu thầu, phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 02033 628 005.

+ Địa chỉ nhận bản mềm: muasamhanghoabvtqn@gmail.com

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT); - Lưu: VT, KHTH. |  | GIÁM ĐỐC Nguyễn Bá Việt |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 610/TB-BVT ngày 07/03/2023)

| STT | Tên thiết bị | Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ký mã hiệu | Nhà cung cấp | Xuất xứ | Danh mục linh kiện tối thiểu |  |  |
| 1 | Máy đo độ loãng xương bằng X- quang | Horizon Wi | Hologic-Mỹ | Mexico | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 2 | Máy đo điện cơ | UltraPro S100 | Natus | Đan Mạch | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 3 | Máy xử lý mô | LOGOS One EVO | Milestone S.R.L | Ý | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 4 | Máy cắt bệnh phẩm | CUT 4062 | SLEE medical GmBh | Đức | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |
| 5 | Máy đo thính lực | GSI Pello | Diagnostic Group dla Grason-Stadler | Mỹ | Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo | 1 | Máy |

PHỤ LỤC 02: CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THAM KHẢO

(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 610/TB-BVT ngày 07/03/2023)

| 1 | Máy đo độ loãng xương bằng X- quang |
| --- | --- |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu: |
|  | - Máy mới 100%; sản xuất năm 2023 trở đi. |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,CE hoặc FDA. |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu: |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | - Bàn bệnh nhân: 01 bộ |
|  | - Máy vi tính: 01 bộ |
|  | - Máy in màu:01 cái |
|  | - Bàn đặt máy tính, máy in:01 bộ |
|  | - Bộ phantom chuẩn máy: 01 bộ |
|  | - Bộ phần mềm chuyên dụng (cài sẵn trong máy): 01 bộ |
|  | - Bộ lưu điện UPS online ≥ 1KVA |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: |
| 1 | Máy chính: |
| 1.1 | Bóng phát tia Xquang: |
|  | - Quét chùm tia X dạng rẻ quạt |
|  | - Phát tia ≥ 2 mức năng lượng |
|  | - Đo toàn mật độ xương toàn cơ thể trên bệnh nhân |
|  | - Làm mát bằng dầu hoặc tương đương |
| 1.2 | Bộ thu nhận tín hiệu: |
|  | - Thiết kế kiểu đầu thu đa kênh ≥ 64 kênh |
|  | - Chất liệu: gốm sứ kết hợp với đi-ôt silicon hoặc Cdte |
|  | - Số lượng phần tử: ≥ 64 phần tử |
|  | Công nghệ quét: Dạng quạt, tuyến tính |
|  | - Diện tích vùng quét tối đa: ≥ 195cm x 65cm |
|  | Liều tia phóng xạ: Mức tán xạ: ≤ 25mGY |
|  | Hệ thống định vị bệnh nhân bằng Laser |
|  | Chuẩn máy tự động bằng phần mềm |
| 2 | Bàn bệnh nhân: |
|  | - Độ cao mặt bàn: ≤75 cm |
|  | - Tải trọng: ≥ 190 kg |
| 3 | Máy vi tính đi kèm đồng bộ và bộ phần mềm chuyên dụng: |
| 3.1 | Máy vi tính |
|  | - Cài đặt, hiển thị các thông số hoạt động, xử lý và lưu trữ kết quả |
|  | - Yêu cầu cấu hình tối thiểu: |
|  | + CPU: core i5 tốc độ ≥ 2.4 GHz hoặc tương đương |
|  | + RAM ≥ 2 GB |
|  | + Dung lượng ổ đĩa cứng ≥ 250 GB |
|  | + Màn hình: Màn hình LCD ≥ 19 inch |
|  | + Ổ đĩa ngoài: DVD- RW |
| 3.2 | Các phần mềm: |
| 3.2.1 | Phần mềm ứng dụng (Tối thiểu có các phần mềm sau): |
|  | - Đo cột sống, cột sống nghiêng |
|  | - Đo cẳng tay |
|  | - Đo cổ xương đùi |
|  | - Đo 2 cổ xương đùi |
|  | - Đo toàn thân người lớn (Có dữ liệu tham khảo đánh giá) |
|  | Đo chỉ số khối cơ thể hoặc Đo thành phần cơ thể: Khối lượng mỡ, Khối lượng cơ, Chỉ số khối lượng cơ thể (BMI), Chỉ số khối lượng mỡ (FMI), Chỉ số khối lượng cơ (LMI),tỉ lệ chuyển hóa cơ bản (BMR) |
|  | - Hỗ trợ đánh giá các trường hợp bệnh nhân có vật liệu cấy ghép |
|  | - Cho phép lưu, in, chuyển báo cáo kết quả theo tiêu chuẩn DICOM đầy đủ và nhận thông tin bệnh nhân từ hệ thống HIS/RIS |
| 3.2.2 | Phần mềm chụp: |
|  | - Phần mềm chụp và phân tích tỷ trọng khoáng xương cột sống: trước, sau và nghiêng, tốc độ chụp: ≤ 60 giây |
|  | - Phần mềm chụp và phân tích tỷ trọng khoáng xương cẳng tay, tốc độ chụp: ≤ 30 giây |
|  | - Phần mềm chụp và phân tích cấu trúc cổ xương đùi, tốc độ chụp: ≤ 45 giây |
|  | - phần mềm chụp và phân tích tỷ Trọng khoáng xương toàn cơ thể, tốc độ chụp: ≤360 giây |
|  | - Phần mềm đánh giá nguy cơ gãy xương (Cột sống, cẳng tay, hông hoặc vai) |
|  | - Phần mềm hướng dẫn định vị bệnh nhân, thiết lập tiến trình quét thường quy, tự động |
|  | - Phần mềm tự động đưa ra các phân tích sau khi quét, có chức năng cảnh báo nguy cơ loãng xương |
|  | - Phần mềm cho phép so sánh kết quả với các lần quét trước để theo dõi tiến triễn bệnh lý |
|  | - Phần mềm đánh giá mô mỡ nội tạng, mỡ dưới da |
|  | - Tự động định vị vùng đo |
|  | Báo cáo đầy đủ thông tin đã phân tích và các thông tin dữ liệu cá nhân của bệnh nhân, ngày tháng đo và các biểu đồ minh họa |
|  | - Phân tích cấu trúc hông |
|  | - Dữ liệu tham chiếu: Cơ sở hoá Dữ liệu mặc định chuẩn NHANES III |
|  | - Giao thức quét/phân tích đặc thù cho bệnh nhân trẻ em |
| 4 | Máy in phun màu |
|  | - Tốc độ in ảnh:≥ 60s/ 1 ảnh |
|  | - Tốc độ in A4 ≥ 15 trang mỗi phút |
|  | - Độ phân giải: ≥ 5.000 x 1.400 dpi |
|  | - Cổng kết nối: USB |
|  | - Khổ giấy in: A4 |

| 2 | Máy đo điện cơ |
| --- | --- |
| A | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | - Máy mới 100%; sản xuất năm 2023 trở đi. |  |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| B | Cấu hình |  |
|  | Máy điện cơ kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc, bao gồm: |  |
|  | - Máy tính: 01 bộ |  |
|  | - Bộ nguồn cách ly lưới điện: 01 bộ |  |
|  | - Bộ điện cực ≥4 kênh kèm giá đỡ: 01 bộ |  |
|  | - Bộ điều khiển kích thích điện: 01 bộ |  |
|  | - Điện cực kích thích cầm tay: 01 cái |  |
|  | - Xe đẩy: 01 cái |  |
|  | - Máy in: 01 cái |  |
|  | - Màn hình ≥ 22 inch: 01 cái |  |
|  | - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ |  |
|  | - Bộ kích thích thính giác: 01 bộ |  |
|  | - Bộ kích thích thị giác: 01 bộ |  |
|  | - Bộ điện cực đo: 05 bộ |  |
|  | - Bộ dây nối điện cực đo: 05 bộ |  |
|  | - Phần mềm hướng dẫn thao tác đo: 01 bộ |  |
|  | - Bộ lưu điện UPS online ≥ 1KVA |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ |  |
| C | Thông số kỹ thuật |  |
|  | Tính năng chung |  |
|  | - Phần mềm đo điện cơ (EMG) |  |
|  | - Phần mềm đo vận tốc dẫn truyền thần kinh. |  |
|  | - Phần mềm đo điện thế gợi thần kinh cảm giác. |  |
|  | - Phần mềm đo điện thế gợi thần kinh thính giác. |  |
|  | - Phần mềm đo điện thế gợi thần kinh thị giác. |  |
|  | - Phần mềm điện cơ kim |  |
|  | Chỉ tiêu kỹ thuật: |  |
|  | Bộ khuyếch đại đầu vào (hộp điện cực): |  |
|  | - Số kênh: ≥ 4 kênh |  |
|  | - Trở kháng vào: ≥ 1000 MΩ |  |
|  | - Tạp âm: ≤ 0,6µVrms |  |
|  | - Hệ số nén nhiễu đồng pha CMRR: ≥110 dB |  |
|  | - Độ nhạy: Từ ≤2,5mV/vạch - ≥10mV/vạch, với ≥ 10 bước |  |
|  | - Độ phân giải lấy mẫu: ≥ 18 bit |  |
|  | - Lọc tần số thấp: Từ ≤0,3Hz - ≥ 2kHz, với ≥ 12 bước |  |
|  | - Lọc cao tần: từ ≤ 30 Hz - ≥ 10kHz, với ≥ 12 bước |  |
|  | - Lọc xoay chiều: 50/60 Hz |  |
|  | - Biên độ sóng chuẩn: Từ ≤1µV - ≥10 mV |  |
|  | Bộ xử lý: |  |
|  | - Thực hiện thao tác vận hành đo được cả trên các phím máy chính và bàn phím máy tính. |  |
|  | - Số lượng xử lý mẫu tối đa: ≥ 9900 mẫu |  |
|  | Tính năng kích thích chung: |  |
|  | - Chế độ kích thích lựa chọn: Cầm tay và bàn đạp chân. |  |
|  | - Dạng sóng kích thích: ≥ 3 dạng |  |
|  | - Tần số kích thích: Từ ≤0,1 - ≥100 Hz |  |
|  | Kích thích điện: |  |
|  | - Cường độ kích thích: trong khoảng 0- ≥100 mA |  |
|  | - Thời gian xung kích thích điện: ≤0,02 đến ≥1 ms |  |
|  | Kích thích thính giác: |  |
|  | - Chế độ kích thích bao gồm: lựa chọn ≥ 2 mức |  |
|  | - Cường độ kích thích: trong khoảng 0 - ≥ 105 dB |  |
|  | - Thời gian xung kích thích: ≥2 mức |  |
|  | Kích thích thị giác: |  |
|  | - Kiểu kích thích: ≥ 2 loại |  |
|  | - Định dạng màn hình: ≥ 4 loại |  |
|  | - Mẫu thử: bảng kiểm tra, vạch dọc, vạch ngang. |  |
|  | - Số ô theo chiều ngang trên màn hình: lựa chọn ≥ 6 mức từ ≤ 4 đến ≥ 128. |  |
|  | - Có đèn báo hoạt động |  |
|  | Máy vi tính |  |
|  | CPU: Core i5 hoặc cao hơn, tốc độ xử lý ≥ 2.8GHz, thế hệ 12 trở lên |  |
|  | Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500 GB |  |
|  | RAM: ≥ 4 GB |  |
|  | Số cổng USB: ≥ 4cổng |  |

| 3 | Máy xử lý mô |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | - Máy mới 100%; sản xuất năm 2023 trở đi. |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc FSC hoặc FDA hoặc tương đương cho thiết bị y tế |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu: |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Chạy 1 lần lớn hơn hoặc bằng 200 cassettes |
|  | Khay loại 300 cassettes: 01 cái |
|  | Thìa chống chày xước: 01 cái |
|  | Đường ống xả hơi: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥2KVA |
|  | Bộ hút khí độc hại: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: |
|  | Chạy chế độ nhanh ban ngày và qua đêm hoàn toàn tự động |
|  | Có chương trình xử lý mẫu dày đến 7mm |
|  | Có chạy giao thức không sử dụng Xylene |
|  | Bộ khuấy từ có điều khiển tốc độ ở buồng chính |
|  | Nắp kín gia nhiệt ở buồng chính |
|  | Bộ khuấy từ có điều khiển tốc độ ở buồng sáp |
|  | Nắp kín gia nhiệt ở buồng sáp |
|  | Số đường ống kết nối bình hóa chất: ≥12 |
|  | Chạy một lần với ít nhất 200 cassettes với bình hóa chất ≥4 lít |
|  | Có sử dụng mã vạch cho vị trí bình hóa chất |
|  | Có tóm tắt chương trình xử lý mô trước khi chạy |
|  | Có màn hình cảm ứng |

| 4 | Máy cắt bệnh phẩm |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | - Máy mới 100%; sản xuất năm 2023 trở đi. |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,CE |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Giá kẹp dao: 01 bộ |
|  | Giá kẹp mẫu: 01 bộ |
|  | Khay chứa mẫu: 01 cái |
|  | Hộp lưỡi dao loại sử dụng 1 lần (50 cái/hộp): 02 hộp |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt+ tiếng Anh: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: |
|  | Có bộ đếm lát cắt |
|  | Có khóa tay quay tích hợp ngay trên tay quay |
|  | Khoảng độ dày lát cắt: từ 0,5 µm đến 60 µm |
|  | Hệ thống cắt tỉa: có ≥2 mức cắt tỉa 10 µm và 20 µm |
|  | Khoảng cách di chuyển mẫu theo chiều ngang: ≥28 mm |
|  | Khoảng cách di chuyển mẫu theo chiều dọc: ≥64 mm |
|  | Kích thước mẫu: tối đa ≥ 45 x 55 mm |

| 5 | Máy đo thính lực |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | - Máy mới 100%; sản xuất năm 2023 trở đi. |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương cho thiết bị y tế |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu: |
|  | Máy đo thính lực và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ |
|  | Loa dùng cho đo trường tự do: 01 bộ |
|  | Tai nghe: 02 bộ |
|  | Bộ điều khiển: 01 bộ |
|  | - Bộ lưu điện UPS online ≥ 1KVA |
|  | Máy vi tính cho máy đo thính lực: 01 bộ |
|  | Máy in màu: 01 bộ |
|  | Buồng đo thính lực: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: |
| 1 | Máy đo thính lực |
|  | Máy đo thính lực kỹ thuật số ≥2 kênh: cho cả đơn âm và lời |
|  | Tối thiểu Đo thính lực đường khí, đường xương, trường tự do, che lấp với các dạng phát tín hiệu khác nhau |
|  | Đo đường khí: |
|  | + Tần số: từ ≤125 Hz đến ≥8.000 Hz |
|  | + Cường độ: ≤-10 dB đến ≥120 dB |
|  | Đo đường xương: |
|  | + Tần số: từ ≤250 Hz đến ≥8.000 Hz |
|  | + Cường độ: ≤-10 dB đến ≥80 dB |
|  | Đo trường tự do: |
|  | + Tần số: từ ≤125 Hz đến ≥8.000 Hz |
|  | + Cường độ: ≤-10 dB tới≥ 90 dB |
|  | ≤ -10 dB tới ≥102 dB |
|  | Đo thính lực lời: cường độ tối đa ≤100 dB |
|  | In trực tiếp qua máy in màu, kết nối với máy tính, quản lý dữ liệu bệnh nhân qua phần mềm đi kèm |
|  | Có bàn phím và chuột máy tính kết nối được với máy đo |
| 2 | Buồng đo thính lực |
|  | Buồng cách âm để đo thính lực dạng cabin |
|  | Buồng đo được trang bị hệ thống thông khí tĩnh. |
|  | Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED |
|  | Bảng kết nối, nối trong có nhiều cổng kết nối với các giắc cắm của tai nghe thính lực |